- ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР С

- ОТКРЫТЫМИ КЛЕЩАМИ AC/DC

- МОДЕЛЬ KEW MATE 2012R

- Руководство по эксплуатации

- Паспорт

- 1. МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор был разработан и прошёл испытания в соответствии со стандартом МЭК 61010 «Нормы техники безопасности для электронной измерительной аппаратуры». Данная инструкция содержит предупреждения и правила техники безопасности, которые должны быть соблюдены пользователем, чтобы гарантировать безопасную работу прибора и его сохранность. Прежде чем приступить к эксплуатации, ознакомьтесь с инструкцией.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. - Держите инструкцию под рукой, чтобы немедленно воспользоваться при необходимости. - Убедитесь, что собираетесь использовать прибор точно по назначению, строго следуйте инструкциям по проведению измерений, описанным в руководстве. - Убедитесь, что поняли и следуете указаниям руководства по эксплуатации.

- Невыполнение вышеупомянутых инструкций может привести к поломке прибора и/или повредить тестируемое оборудование.

- Знак “”, указанный на приборе, означает, что следует обратиться к инструкции для безопасной эксплуатации прибора. Убедитесь, что внимательно прочитали указания после каждого знака “” в этом руководстве по эксплуатации.

- ОПАСНО: Указано в тех случаях, когда действия опасны для жизни. - ВНИМАНИЕ: Указано в тех случаях, когда действия опасны для жизни. - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указано в тех случаях, когда действия могут вызвать незначительные травмы или поломку прибора.

- Следующие знаки изображены на приборе и используются в инструкции. Для вашей безопасности внимательно ознакомьтесь с каждым знаком.

|  | - Обратитесь к указаниям в инструкции. - Этот знак применяется там, где необходимо обратиться к инструкции во избежание травм и поломки оборудования. |
| --- | --- |
|  | - Прибор с двойной или многослойной изоляцией. |
|  | - Прибор можно использовать на неизолированных проводах при измерении напряжения, не превышающего допустимого значения для данной категории измерений, которая указывается после знака. |
|  | - AC (переменный ток) |
|  | - DC (постоянный ток) |
|  | - Прибор соответствует требованиям маркировки, указанным в Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования. Этот знак указывает на необходимость отдельной утилизации. |

- ОПАСНО - Во избежание удара электрическим током никогда не проводите измерения, если разность напряжений между проводниками более 600 В, а между проводником и землей более 300 В. - Не проводите измерения в среде с огнеопасными газами: может возникнуть искра, которая приведёт к взрыву. - Никогда не используйте прибор, если его поверхность или ваши руки влажные. - Не подавайте на вход устройства сигналы, превышающие максимально допустимые значения диапазона измерения. - Никогда не открывайте крышку отделения с батареями, пока не закончите измерения. - Никогда не приступайте к измерениям, если заметили какие-либо повреждения типа: трещин корпуса или повреждения измерительных вилкообразных клещей. - Прибор должен применяться строго по назначению и в соответствующих условиях.

- ВНИМАНИЕ - Никогда не приступайте к измерениям, если заметили какие-либо повреждения типа: трещин корпуса, повреждения измерительных щупов или провода измерительных вилкообразных клещей, деформации металлических частей и проводников внутри корпуса. - Не поворачивайте функциональный переключатель, когда измерительные щупы подключены к тестируемой цепи. - Не заменяйте детали прибора и не проводите никаких модернизаций. При необходимости возвратите прибор фирме Kyoritsu или Вашему дистрибьютору на ремонт или повторную калибровку. - Не заменяйте батареи, если поверхность прибора влажная. - Всегда отсоединяйте измерительные вилкообразные клещи и измерительные щупы от тестируемой цепи, а также выключайте прибор перед тем, как открыть крышку отделения с батареями для их замены. - На концах измерительных щупов имеются предохранительные колпачки. Не снимайте их для безопасности.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прежде чем приступить к измерениям, убедитесь, что функциональный переключатель установлен в соответствующую позицию. - Прежде чем приступать к измерениям тока, убедитесь, что измерительные щупы помещены в держатель. - Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур или повышенной влажности. - Данный прибор не является пыле- и водонепроницаемым. Берегите от попадания пыли и воды. - После использования убедитесь, что функциональный переключатель установлен в позицию “OFF”. Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките батареи и уберите прибор. - Для чистки прибора используйте влажную ткань и моющее средство. Не используйте абразивы или растворители.

- Категории измерений (категории перенапряжения)

- Для обеспечения безопасной работы измерительных приборов МЭК61010 устанавливает нормы техники безопасности для разного рода электрических сред, которые подразделяются на КАТ.I - КАТ.IV и называются категориями измерений. Чем выше номер категории, тем выше значение допустимой мгновенной энергии в электрической среде, так, измерительный прибор, рассчитанный на среду с КАТ.III, может выдержать большую мгновенную энергию, чем прибор, рассчитанный на КАТ.II.

- КАТ.I: Цепи вторичной обмотки, соединенные с розеткой сети переменного тока через трансформатор или подобный прибор.

- КАТ.II: Первичные цепи оборудования, соединенные с розеткой сети переменного тока шнуром питания.

- КАТ.III: Первичные цепи оборудования, соединенные непосредственно с распределительным щитом, а также питающие провода от распределительного щита к розеткам.

- КАТ.IV: Цепь от ответвления к потребителю до ввода в электроустановку здания, а также до электросчетчика и входного автомата (распределительного щита).

Входящий провод

Внутренняя проводка

Розетка

Трансформатор

- ПАРАМЕТРЫ

- Измеряет переменный и постоянный ток до 120А с помощью измерительных вилкообразных клещей, которые идут в комплекте с прибором.

- Клещи облегчают работу в местах с большим скоплением проводов и других труднодоступных местах.

- Измеряет ток с помощью открытых измерительных вилкообразных клещей, что избавляет пользователя от необходимости замыкать и размыкать клещи.

- Функция True RMS (Истинное среднеквадратичное значение) для измерения переменного напряжения и переменного тока.

- Функция автоматического перехода в режим энергосбережения.

- Зуммер для прозвонки цепи.

- Функция сохранения данных.

- ЖКИ с гистограммой.

- Противоударный корпус.

- Прибор соответствует международному стандарту безопасности МЭК61010-1: категория перенапряжения КАТ.III 300 В, КАТ.II 600 В, степень загрязнения 2.

- [Эффективное значение (RMS)]

- В большинстве случаев  значения переменных токов и напряжений выражаются в эффективных значениях, которые также называются RMS (Среднеквадратичные) значения.

- Эффективное значение – это квадратный корень квадрата суммы значений переменного тока или напряжения. Большинство измерительных клещей с общепринятой выпрямляющей цепью имеют шкалы “RMS” для измерения переменного тока. Однако шкалы калибруются в единицах эффективного значения синусоиды, тогда как измерительные клещи соответствуют средним значениям. Калибровка выполняется с переводным коэффициентом в 1.111 для синусоиды, который вычисляется путем деления эффективного значения на среднее. Вследствие этого такие приборы дают неточные результаты, если входное напряжение или ток имеют форму отличную от синусоиды.

- [CF (Коэффициент амплитуды)]

- CF (Коэффициент амплитуды) вычисляют путем деления пикового значения на эффективное.

- Примеры: Синусоида: CF = 1.414.

- Прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 1:9 : CF = 3

| - Форма волны | - Эффективное значение - Vrms | - Среднее значение - Vavg | - Переводной коэффициент - Vrms/ Vavg | - Погрешность среднего измерительного прибора | - Коэффициент амплитуды - CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 12A0,707 | - 2πA0,637 | - π221,111 | - 0% | - 21,414 |
|  | - A | - A | - 1 | - A×1,111−AA×100=11,1% | - 1 |
|  | - 13A | - 0,5A | - 231,155 | - 0,5A×1,111−A3A3×100=−3,8% | - 31,732 |
|  | - AD | - AfT=A⋅D | - ADAD=1D | - 1,111D−1100% | - AAD=1D |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазоны измерений и погрешность (при 23 ºС ± 5 ºС, относительной влажности не более 75 %).

- Переменный ток А (обнаружение значения RMS)  Максимальная сила входного тока: 120 А

| - Диапазон | - Диапазон отображаемого значения | - Допустимый входной ток | - Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| - 60 А | - 0.00~60.39 А | - 0.00~60.00 Arms - (≤85 Amax) | - ±2.0%показания±5ЕМР (единица младшего разряда) - (45~65 Гц) - (синусоида) |
| - 120 А | - 0.0~603.9 А | - 0.0~120.0 Arms - (≤170 Amax) |  |

- ۞Для несинусоидальных волн добавить ±(2%показания + 2%полной шкалы), для CF менее 2.5

- Постоянный ток  А                                                   Максимальная сила входного тока: 120 А

| - Диапазон | - Диапазон отображаемого значения | - Допустимый входной ток | - Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| - 60 А | - ±0.00~60.39 А | - ±0.00~60.00 A | - ±2.0%показания±8ЕМР |
| - 120 А | - ±0.0~603.9 А | - ±0.0~120.0 A | - ±2.0%показания±5ЕМР |

- Напряжение переменного тока В (обнаружение значения RMS, авто-диапазон) Максимальное входное напряжение: 600 В

| - Диапазон | - Диапазон отображаемого значения | - Допустимое входное напряжение | - Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6 В | - 0.000~6.039 В | - 0.300~600.0 Вrms - (≤850 Вmax) | - ±1.5%показания±5ЕМР - (45~400 Гц) - (синусоида) |
| - 60 В | - 5.60~60.39 В |  |  |
| - 600 В | - 56.0~603.9 В |  |  |

- ۞Входной импеданс: ≈10 Мом, менее 200 пФ

- ۞Для несинусоидальных волн добавить ±(2%показания + 2%полной шкалы), для CF менее 2.5

- Напряжение постоянного тока В (авто-диапазон) Максимальное входное напряжение: 600 В

| - Диапазон | - Диапазон отображаемого значения | - Допустимое входное напряжение | - Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| - 600 мВ | - ±0.0~603.9 мВ | - ±0.0 м~600.0 В | - ±1.0%показания±3ЕМР |
| - 6 В | - ±0.560~6.039 В |  |  |
| - 60 В | - ±5.60~60.39 В |  |  |
| - 600 В | - ±56.0~603.9 В |  |  |

- ۞Входное сопротивление: ≈10 Мом

- Сопротивление Ω (автодиапазон)

| Диапазон | Диапазон отображаемого значения | Допустимое входное сопротивление | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 Ом | 0.0~603.9 Ом | 0.0 Ом~60.00 МОм | ±1%показания±5ЕМР |
| 6 кОм | 0.560~6.039 кОм |  |  |
| 60 кОм | 5.60~60.39 кОм |  |  |
| 600 кОм | 56.0~603.9 кОм |  |  |
| 6 МОм | 0.560~6.039 МОм |  | ±2.0%показания±5ЕМР |
| 60 МОм | 5.60~60.39 МОм |  | ±3.0%показания±5ЕМР |

۞Напряжение разомкнутой цепи ≈0.6 В, ток измерительной цепи не более 0.3 мА

Прозвонка

| Диапазон | Диапазон отображаемого значения | Допустимое входное сопротивление | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 Ом | 0.0~603.9 Ом | 0.0~600.0 Ом | ±1.0%показания±5ЕМР |

۞            Зуммер срабатывает при сопротивлениях менее 35±25 Ом

۞Напряжение разомкнутой цепи ≈0.6 В, ток измерительной цепи не более 0.3 мА

Полупроводники

| Диапазон | Диапазон отображаемого значения | Допустимое входное напряжение | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 В | 0.000~1.999 В | 0.000~1.999 В | ±3.0%показания±5ЕМР |

۞Напряжение разомкнутой цепи ≈2.7 В

Конденсатор(автодиапазон)

| Диапазон | Диапазон отображаемого значения | Допустимая входная емкость | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 нФ | 0.00~40.39 нФ | ― | ― |
| 400 нФ | 36.0~403.9 нФ | 40.0 н~40.00 мкФ | ±2.5%показания±10ЕМР |
| 4 мкФ | 0.360~4.039 мкФ |  |  |
| 40 мкФ | 3.60~40.39 мкФ |  |  |
| 400 мкФ | 36.0~403.9 мкФ | ― | ― |
| 4000 мкФ | 360~4039 мкФ |  |  |

Частота Гц (AC тока) (автодиапазон)

| Диапазон | Диапазон отображаемого значения | Допустимая входная частота | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Гц | 0.000~9.999 Гц | ― | ― |
| 100 Гц | 9.00~99.99 Гц | 9.00 Гц~9.999 кГц | ±0.2%показания±2ЕМР |
| 1000 Гц | 90.0~999.9 Гц |  | ±0.1%показания±1ЕМР |
| 10 кГц | 0.900~9.999 кГц |  |  |
| 100 кГц | 9.00~99.99 кГц | ― | ― |
| 1000 кГц | 90.0~999.9 кГц |  |  |
| 10 МГц | 0.900~9.999 МГц |  |  |

Входной ток более 2 А

Частота Гц (AC напряжение) (автодиапазон)

| Диапазон | Диапазон отображаемого значения | Допустимая входная частота | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Гц | 0.000~9.999 Гц | ― | ― |
| 100 Гц | 9.00~99.99 Гц | 9.00 Гц~300.0 кГц | ±0.2%показания±2ЕМР |
| 1000 Гц | 90.0~999.9 Гц |  | ±0.1%показания±1ЕМР |
| 10 кГц | 0.900~9.999 кГц |  |  |
| 100 кГц | 9.00~99.99 кГц |  |  |
| 300 кГц | 90.0~300.0 кГц |  |  |
| 1000 кГц | 300.1~999.9 кГц |  | ― |
| 10 МГц | 0.900~9.999 МГц | ― |  |

۞Входное напряжение: более 2 В (~10 кГц), более 20 В (10 к~300 кГц)

۞Входной импеданс: ≈900 кОм

Примечание: Знаком “―” в вышеприведенной таблице обозначено, что прибор показывает только значение и не гарантирует точность, исправную работу и безопасность.

- Требование безопасности        МЭК61010-1

КАТ.III 300 В, степень загрязнения 2

КАТ.II 600 В, степень загрязнения 2

МЭК61010-031

МЭК61010-2-032

МЭК61326 (ЭМС)

- Принцип действия                      Δ Σ модуляция

- Дисплей                                     Жидкокристаллический дисплей

Максимальное отображаемое значение: 6039

Кроме частоты Гц: 9999, емкости: 4039,

Полупроводник: 1999

Гистограмма с максимальным числом делений 30.

- Обновление показаний             ≈3 раза в секунду

дисплея

- Место применения                    Помещение, 2000 м max над уровнем моря

- Допустимая температура          0 ~ +40ºС, относительная влажность не более 85%

и уровень влажности                 (без конденсации)

для эксплуатации

- Допустимая температура          -20 ~ +60ºС, относительная влажность не более

и уровень влажности                 85% (без конденсации)

для хранения

| - Источник питания | Две батареи 1.5 В DC R03 (UM-4/ААА) |  |
| --- | --- | --- |
| - Потребление тока | ≈3 мА (DC В), ≈13 мА (AC А) |  |
| - Функция энергосбережения | Автоматически переключается в режим энергосбережения, если не используется более 15 минут |  |
| - Индикатор разрядки батареи | Надпись “” появляется при разрядке батарей (не более 2.4±0.15 В) |  |
| - Защита от перегрузки | Измерение DC напряжения/AC напряжения /частоты: DC/AСrms 720 В в течение 10 с Измерение DC/AC тока: DC/AСrms 150 А в течение 10 с Измерение сопротивления / электропроводности / полупроводников / емкости: DC/AСrms 600 В в течение 10 с |  |
| - Выдерживаемое напряжение | 3540 Вrms AC в течение 5 с между электрической цепью и корпусом прибора |  |
| - Сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм при напряжении 1000 В между электрической цепью и корпусом прибора |  |
| - Размер проводника | Максимальный диаметр ≈12 мм |  |
| - Габаритные размеры (мм) | 128×92×27 |  |
| - Вес (г) | ≈220 |  |
| - Аксессуары | Две батареи R03 (UM-4/ААА) Руководство по эксплуатации |  |

- ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

Измерительные щупы

Измерительные вилкообразные клещи

Жидкокристаллический дисплей

Держатель

Предохранительные колпачки

Барьер

Барьер

Кнопка настройки нуля

Провод измерительных вилкообразных клещей

… Сопротивление

60 А, 120 А … AC

Переключение режимов

Сопротивление

Диод

Электропроводность

Конденсатор

AC

DC

Кнопка переключения диапазонов

(Кнопка )

Функциональный переключатель

Кнопка сохранения результата

(Кнопка )

Ед.изм

Сохранение данных

AC/DC

Заряд батареи

Проверка полупроводников

Зуммер для прозвонки цепи

Гистограмма

Настройка нуля

Примечание: ۞Если функциональный переключатель установлен в позицию измерения сопротивления “Ω”, то нажатием на кнопку  осуществляется переход между режимами “” в соответствующей последовательности: Сопротивление → Диод → Электропроводность → Конденсатор → Сопротивление и т.д.

۞Если функциональный переключатель установлен в позицию “60А” или “120А”, то нажатием на кнопку  осуществляется переход между режимами “AC/DC” в соответствующей последовательности: AC → DC → AC и т.д.

[Как правильно собрать измерительные вилкообразные клещи и измерительные щупы]

Измерительные вилкообразные клещи

Измерительные щупы

Обмотайте провод вокруг держателя

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Проверка напряжения батарей

Установите функциональный переключатель в любую позицию кроме “OFF”. Если изображение на дисплее четко видно и отсутствует надпись “”, батарея заряжена. Если дисплей не загорается или показывает надпись “”, замените батареи согласно пункту 8 данной инструкции: Замена батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ - Если прибор оставлен включенным, функция энергосбережения автоматически отключает питание. В этом случае дисплей не будет светиться, даже если функциональный переключатель не стоит в позиции “OFF”. Для возврата в нормальный режим работы поверните функциональный переключатель или нажмите любую кнопку. Если дисплей по-прежнему не загорается, следует заменить батарею.

  - Убедитесь, что функциональный переключатель установлен в нужную позицию. Также убедитесь, что функция сохранения данных отключена. В противном случае выполнение измерений будет невозможно.

  - Для удобства проведения измерений поместите один из измерительных щупов в держатель.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Перед использованием прибора или выполнением каких-либо действий на основе полученных показаний, проверьте его исправность на известном источнике питания.

6. ИЗМЕРЕНИЯ

6-1 Измерение тока

- ОПАСНО - Во избежание удара электрическим током никогда не проводите измерения, если разность напряжений между проводниками более 600 В, а между проводником и землей более 300 В. - Не выполняйте измерений, когда измерительные щупы подключены к тестируемой цепи. - Не проводите измерений, если крышка отделения с батареями плохо закрыта. - При проведении измерений не прикасайтесь к измерительным щупам и клещам выше барьера. - Во избежание удара электрическим током от прикосновения к тестируемому оборудованию и окружающим его объектам, используйте инструмент с защитной изоляцией.

- ВНИМАНИЕ - При работе с измерительными вилкообразными клещами не подвергайте их ударам и вибрации. - Максимальный диаметр измеряемого проводника - 12 мм.

Примечание: ۞Прежде чем приступать к измерениям тока, убедитесь, что измерительные щупы помещены в держатель.

۞Прибор может показывать значения более 120 А, но безопасный диапазон измерений, обеспечивающий корректные измерения, не превышает 120 А.

Проводник

Поместите проводник точно посередине между стрелками

Правильно!	Неправильно!

6-1-1 Измерение постоянного тока

(1) Функциональный переключатель установите в позицию “60 А” или “120 А”. (Надпись “DC” появится в верхней части дисплея)

(2) Нажмите на кнопку . Надпись “ ” появится на дисплее.

(3) Нажмите на кнопку A ZERO ADJ и установите нулевые показания дисплея. (Если обнуление будет неточным, то измерения будут с ошибкой.)

(4) Поместите один из проводников в центр отверстия вилкообразных клещей.

(Если проводник расположен не в центре отверстия, то измерения будут неточными.)

Измеренное значение будет отображено на дисплее.

Примечание:۞Если ток  направлен по стрелке, изображенной на измерительных вилкообразных клещах, то полярность измерений будет положительной (+). В противном случае полярность отрицательна (-).

۞Знак “–” появляется слева от значения и гистограммы при измерении тока с отрицательной полярностью.

۞При установке функционального переключателя в позицию отличную от 60 А или 120 А AC/DC режим возвращается в состояние по умолчанию (AC режим). Если вы хотите установить “ ”, снова нажмите на кнопку  .

۞Обнуление эффективно только при измерении тока.

۞После обнуления прибор работает следующим образом:

- Отображение гистограммы пропадет.

- Показания будут вычисляться как , например, 6039 – 100 = 5939 если  при  обнулении индикатор показывал  +100 .

- На дисплее появится знак “Δ”.

- Нажатие на кнопку A ZERO ADJ более 2 сек. или на кнопку , а также изменение положения функционального переключателя снимает блокировку обнуления, в случае если оно активно.

6-1-2 Измерение переменного тока

(1) Функциональный переключатель установите в позицию “60 А” или “120 А”. (Надпись “” появится в верхней части ЖКИ.)

(2) Поместите один из проводников в центр отверстия вилкообразных клещей.

(если проводник расположен не в центре отверстия, то измерения будут неточными.)

Измеренная величина будет отображена на дисплее.

Примечание: При проведении измерения AC тока отображение направления тока не обязательно.

  - Измерение напряжения

- ОПАСНО - Во избежание удара электрическим током никогда не проводите измерения, если разность напряжений между проводниками более 600 В, а между проводником и землей более 300 В. - Не проводите измерений, если крышка отделения с батареями плохо закрыта. - При проведении измерений не прикасайтесь к измерительным щупам и клещам выше барьера.

Примечание: ۞Прежде чем приступать к измерениям напряжения, убедитесь, что вилкообразные измерительные клещи помещены в держатель.

۞Прибор может показывать значения более 600 В, но безопасный диапазон измерений, обеспечивающий корректные измерения, не превышает 600 В.

6-2-1 Измерение постоянного напряжения

(1) Функциональный переключатель установите в позицию “”.

(Надпись “ ” появится в верхней части ЖКИ.)

(2) Закоротите концы измерительных щупов, чтобы обнулить показания.

(3) Подсоедините красный измерительный щуп к (+) тестируемой цепи, а черный к (-).

Измеренная величина напряжения отображается на дисплее.

Если измерительные провода поменять местами, на дисплее появится “–”

6-2-2 Измерение переменного напряжения

(1) Функциональный переключатель установите в позицию “”.

(Надпись “” появится в верхней части ЖКИ.)

(2) Подсоедините измерительные щупы к тестируемой цепи.

Измеренная величина напряжения отображается на дисплее.

Примечание: ۞Отображаемое значение может на несколько разрядов отличаться от нуля  даже при установке нулевых показаний дисплея.

6-3 Измерение сопротивления

- ОПАСНО - Никогда не проводите измерения, если к тестируемой цепи подключено питание. - Не проводите измерений, если крышка отделения с батареями плохо закрыта. - При проведении измерений не прикасайтесь к измерительным щупам и клещам выше барьера.

- Функциональный переключатель установите в позицию “”.

- Нажмите на кнопку , на дисплее отобразится знак  “Ω”,  а знак “” пропадет (Измерение Сопротивления).

Не обязательно нажимать кнопку  сразу же после выбора позиции “” на функциональном переключателе.

- Убедитесь, что на дисплее отображен знак “”. Закоротите измерительные щупы и убедитесь, что значение на дисплее равно нулю.

(4)  Подсоедините измерительные щупы к тестируемой цепи.

Измеренная величина сопротивления отображается на дисплее.

Примечание: ۞Если измерительные щупы закорочены, то на дисплее может отображаться малое значение сопротивления.  Это сопротивление измерительных щупов.

۞Если измерительные щупы не подсоединены к тестируемой цепи, то на дисплее отображается знак  “”.

۞При измерении высокого сопротивления емкостной фактор тестируемой цепи может привести к погрешности измерений.

۞Прежде чем приступать к измерениям сопротивления, убедитесь, что вилкообразные измерительные клещи помещены в держатель.

  - Измерение полупроводников

(1) Функциональный переключатель установите в позицию “”.

(2) Нажмите на кнопку , чтобы на дисплее отобразился знак  “”.

(3) Подсоедините измерительные щупы к тестируемой цепи.

Измеренная величина будет отображена на дисплее.

[Измерение полупроводника при прямом смещении]

Подсоедините красный измерительный щуп к аноду, черный к катоду.

[Измерение полупроводника при обратном смещении]

Подсоедините красный измерительный щуп к катоду, черный к аноду.

Измерение полупроводника 	         Измерение полупроводника

при прямом смещении	                   при обратном смещении

Катод  Анод	                     Катод  Анод

Черный           Красный                             Красный         Черный

измерительные щупы	                         измерительные щупы

Примечание: ۞Прежде чем приступать к измерениям полупроводника, убедитесь, что вилкообразные измерительные клещи помещены в держатель.

  - Измерение электропроводности

(1) Функциональный переключатель установите в позицию “”.

(2) Нажмите кнопку , чтобы на дисплее отобразился знак  “”.

(3) Подсоедините измерительные щупы к тестируемой цепи.

Измеренная величина будет отображена на дисплее.

При результате измерения менее 35±25Ω раздается звуковой сигнал

Примечание: ۞ Прежде чем приступать к измерениям электропроводности, убедитесь, что вилкообразные измерительные клещи помещены в держатель.

  - Измерение емкости

(1) Функциональный переключатель установите в позицию “”.

(2) Нажмите кнопку , чтобы на дисплее отобразился знак  “”.

(3) Подсоедините измерительные щупы к тестируемой цепи.

Измеренная величина будет отображена на дисплее.

Примечание: ۞Прежде чем приступать к измерениям емкости, убедитесь, что измерительные клещи помещены в держатель.

  - Измерение частоты

- ОПАСНО - Во избежание удара электрическим током никогда не проводите измерения, если разность напряжений между проводниками более 600 В, а между проводником и землей более 300 В. - Не проводите измерений, когда измерительные щупы подключены к тестируемой цепи. Не проводите измерений, если крышка отделения с батареями плохо закрыта. - Не проводите измерений тока, когда измерительные щупы подключены к тестируемой цепи. - При проведении измерений не прикасайтесь к измерительным щупам и клещам выше барьера.

(1) Функциональный переключатель установите в позицию “Hz”.

(2) Измерение частоты тока:

Поместите один из проводников в центр отверстия измерительных клещей.

Измеренная величина будет отображена на дисплее.

Измерение частоты напряжения:

Подсоедините измерительные щупы к тестируемой цепи. Измеренная частота будет отображена на дисплее.

Примечание:۞При измерении частоты не подключайте измерительные вилкообразные клещи и измерительные щупы к тестируемой цепи одновременно.

Запрещено!

۞Прежде чем приступать к измерениям частоты с помощью вилкообразных измерительных клещей, убедитесь, что измерительные щупы помещены в держатель.

۞Прежде чем приступать к измерениям частоты с помощью измерительных щупов, убедитесь, что вилкообразные измерительные клещи помещены в держатель.

7. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

7-1 Функция энергосбережения

ВНИМАНИЕ Даже в режиме энергосбережения идет небольшое потребление тока. Убедитесь в том, что после использования прибора функциональный переключатель установлен в позицию “OFF”.

Эта функция помогает избежать нежелательного разряда батареи в случае, если Вы оставите прибор включенным, и продлить жизнь батареи.

Прибор автоматически переходит в режим энергосбережения через 15 минут после последней операции.

В течение минуты до перехода в режим энергосбережения раздается 5 звуковых сигналов, последний из которых длинный.

Для возврата в обычный режим работы:

Нажмите на кнопку   или   для выхода из режима энергосбережения и перехода в режим измерений.

Примечание: ۞При удерживании кнопки   или  в течение более 2 секунд для выхода из режима энергосбережения каждая из данных кнопок выполняет запрограммированную для неё функцию.

(напр.) Если в режиме энергосбережения функциональный переключатель находится в позиции 60 А, удерживание кнопки   в течение более 2 секунд  разблокирует режим энергосбережения и меняет режим AC, установленный по умолчанию, на режим DC.

Как отключить режим энергосбережения.

Поверните функциональный переключатель с позиции OFF в любую другую позицию, удерживая нажатой кнопку  .

Примечание: ۞Если функциональный переключатель установлен в позицию 60 А или 120 А, из режима энергосбережения можно выйти, удерживая кнопку A ZERO ADJ в течение более 2 с.

В этом случае удерживание кнопки A ZERO ADJ в течение более 2 с разблокирует выход из режима энергосбережения.

Как включить режим энергосбережения:

Поверните функциональный переключатель в позицию  “OFF”, а затем установите в любую другую позицию.

7-2 Функция сохранения данных

С помощью этой функции можно сохранить полученные результаты измерений на дисплее. Для сохранения текущего показания нажмите на кнопку . В режиме сохранения данных показания не изменятся даже при проведении новых измерений. На ЖКИ появится надпись “”. Для выхода из режима сохранения данных повторно нажмите на кнопку “ ”.

Примечание: Функция сохранения данных не действует при измерении электропроводности и проводников.

- ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- ВНИМАНИЕ - Во избежание удара электрическим током перед тем, как заменить батареи, всегда отсоединяйте измерительные щупы от тестируемой цепи и устанавливайте функциональный переключатель в позицию “OFF”.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не пользуйтесь старыми и новыми батареями одновременно. - Устанавливайте батареи в соответствии с той полярностью, которая указана внутри отделения с батареями.

Когда в верхнем левом углу ЖКИ появляется  надпись “”, замените батареи. Обратите внимание, что при полном разряде батареи экран вообще не загорается и не отображает надпись “”.

- Установите функциональный переключатель в позицию “OFF”.

- Извлеките прибор из держателя.

- Открутите винт на крышке отделения с батареями на задней стороне прибора.

- Замените батареи на две новые 1.5 В R03 (UM-4/ААА).

- Закройте крышку отделения с батареями и закрутите винт.

Винт

Батареи

Крышка отделения с батареями

- Свидетельство о приемке товара, поверке, гарантии.

Цифровой мультиметр с измерительными вилкообразными клещами, заводской номер:

_________________________________________________________________________

Признан годным для эксплуатации в соответствии с технической документацией.

Дата изготовления______________________________________

Начальник          ОТК__________________________________________________

МП

Прошел первичную поверку и признан годным к эксплуатации

Дата поверки______________________________________

М.П.

(Клеймо)

Государственный поверитель

______________________

Гарантийный срок эксплуатации – два года с момента продажи.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Первичная и периодические поверки проводятся органами государственной метеорологической службы или аккредитивными метеорологическими службами юридических лиц согласно ПР.50.2.006-94. Периодическая поверка производится не реже одного раза в год, а также после ремонта.

Положительные результаты государственной первичной и периодической поверки оформляют записью в паспорте и оттиском поверительного клейма.

Мультиметр цифровой KEW MATE 2012R выпускается по технической документации фирмы Kyoritsu Electrical instruments Works, Ltd., Япония.

10. Свидетельство о сертификации.

Утилизация прибора производится эксплуатирующей организацией согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ.

Прибор сертифицирован:

  - Декларация о соответствии

Регистрационный номер

____________________________________________

Дата регистрации_____________________

2. Сертификат об утверждении типа средств измерений

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Утилизация.

Утилизация прибора производится эксплуатирующей организацией согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ.

12. Сведения о результатах периодических поверок.

| Дата | Результаты поверки | Подпись поверителя, клеймо поверителя | Срок очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |